Sommaire :

A – Présentation des principales commandes du clavier

B – Mise en station de l’oscilloscope

C – Visualisation d’un signal

D – Réalisation des mesures automatiques

E – Exploitation par le réseau Ethernet

A – Présentation des principales commandes du clavier

|  | Mise en marche, mise en veille ou arrêt de l’oscilloscope (appui long !) |
| --- | --- |
|  | Définir le mode de fonctionnement « oscilloscope » |
|  | Couplage de l’entrée en mode AC, DC ou GND |
|  | Réglage de la sensibilité (nombre de volts par division verticale) |
|  | Réglage de la base de temps (durée par division horizontale) |
|  | Réglage de la position verticale du zéro volt |
|  | Activation de l’acquisition du signal – mémorisation |
|  | Mesurages automatiques (fréquence, amplitude …) |
|  | Synchronisation du signal pour stabiliser l’affichage (Trigger) |
|  | Enregistrer une copie d’écran dans un fichier « image » |

B – Mise en station de l’oscilloscope

1) Relier le bloc d’alimentation au secteur 230V.

2) Connecter la sonde x1 sur l’entrée CH1.

3) Mettre l’oscilloscope sous tension :

Remarques :

Un appui bref sur le bouton permet de mettre l’appareil en mode « veille ».

Un appui long permet d’éteindre l’appareil.

Il faut toujours éteindre l’appareil avant de déconnecter les différents cordons (sauf les sondes).

4) Sélectionner le mode « Oscilloscope »

5) Activer l’entrée  CH1 : cocher la case CH1 avec le stylet

6) Configurer l’entrée CH1 en mode DC

AC : couplage alternatif (la composante continue du signal sera bloquée)

DC : couplage continu (laisse passer tout le signal)

GND : masse (l’entrée CH1 est reliée en interne à la masse)

L’entrée CH1 est sélectionnée et est en mode DC.

7) Régler la sensibilité de l’entrée CH1 (par exemple 2V/Div)

Ce bouton permet d’augmenter la sensibilité (diminuer le nombre de V/Div)

Ce bouton permet de diminuer la sensibilité (augmenter le nombre de V/Div)

8) Régler la base de temps (par exemple 1ms/Div)

Ce bouton permet d’augmenter le temps par division

Ce bouton permet de diminuer le temps par division

9) Activer l’acquisition du signal et l’affichage de la trace à l’écran

Aucun signal n’est présent sur l’entrée CH1, une ligne horizontale doit donc apparaître.

Remarque :

La position du zéro volt sur l’axe vertical est repérée par le chiffre 1 (entrée CH1) à gauche de l’écran

10) Régler la position verticale du zéro volt au centre de l’écran

C – Visualisation d’un signal

1) Connecter la sonde de l’entrée CH1 sur le montage (pour vérifier le bon fonctionnement de l’oscilloscope, on peut utiliser le générateur de test intégré sur le côté de l’oscilloscope).

2) Synchroniser l’oscilloscope sur le signal de l’entrée CH1 pour obtenir un affichage stabilisé (TRIGGER)

Ajuster la base de temps et la sensibilité pour obtenir un affichage convenable de la trace.

D – Réalisation des mesures automatiques

1) Choisir les mesures automatiques à réaliser (par exemple la valeur efficace et la fréquence) :

Remarque : Maximum 2 mesures

Les résultats des mesures sont affichés au bas de l’écran.

2) Mémorisation du signal

Il est possible de bloquer l’affichage de l’écran (arrêt sur image) pour étudier un signal transitoire.

Appuyer sur la touche :

E – Exploitation par le réseau Ethernet

1) Connecter l’oscilloscope au réseau Ethernet à l’aide du câble RJ45.

Remarque : le câble RJ45 est de type « croisé ». Il doit donc être connecté au réseau à travers un « switch Ethernet ».

2) Configurer la connexion au réseau Ethernet sur l’oscilloscope

Sur l’écran tactile, dans le menu « UTIL », choisir « Config Ports d’E/S » puis « Réseau ».

Cocher la case « Adresse IP fournie par un serveur DHCP ». Après quelque secondes, le serveur doit attribuer une adresse IP à l’oscilloscope. Cette adresse est unique (ici par exemple : 172.20.1.130) et permet d’identifier l’oscilloscope sur le réseau. Il faut noter cette adresse car elle sera utilisée pour consulter la mémoire de l’oscilloscope à partir d’un ordinateur connecté sur le même réseau.

3) Configurer le mode « copie d’écran »

Sur l’écran tactile, dans le menu « UTIL », choisir « Copie d’écran » et vérifier les options suivantes :

La copie d’écran permettra ainsi de créer un fichier image (.BMP) dans la mémoire de l’oscilloscope.

4) Enregistrer une copie d’écran

Appuyer sur la touche :

Indiquer un nom de fichier (par exemple : ecran1) puis cliquer sur la flèche [->].

L’image de l’écran est alors enregistrée dans la mémoire de l’oscilloscope dans le fichier ecran1.BMP

5) Consulter la mémoire de l’oscilloscope à travers le réseau

Avec un ordinateur connecté au même réseau, il possible d’accéder à la mémoire de l’oscilloscope et donc d’exploiter les fichiers stockés.

Sur l’ordinateur connecté au réseau, lancer l’explorateur de fichiers et entrer l’adresse du serveur FTP embarqué dans l’oscilloscope. Par exemple : FTP://172.20.1.130

Remarque :

FTP est un protocole permettant le transfert de fichiers sur un réseau informatique (File Transfert Protocol)

Le contenu de la mémoire doit apparaître dans la fenêtre du navigateur sur l’écran de l’ordinateur :

Il convient de copier le ou les fichier(s) dans son répertoire de travail personnel puis de les supprimer de la mémoire de l’oscilloscope :

Sous Windows 98 :

- Sélectionner le fichier à copier

- Clic droit sur le fichier puis choisir « copier vers Dossier »

- Indiquer le dossier de destination : votre répertoire de travail personnel

- Supprimer ensuite vos fichiers de la mémoire de l’oscilloscope (clic droit puis supprimer)

Sous Windows XP :

- Déplacer le ou les fichiers vers votre répertoire personnel (clic droit puis couper / coller)

Il est ensuite possible d’ouvrir le fichier ecran1.BMP avec un logiciel de traitement d’image ou d’insérer cette image dans un rapport d’expérimentation.

|  | Rapport d’expérimentation Visualisation du signal VSM : |
| --- | --- |